# 1.  差动变压器综合测试实验

## 一、实验目的

1 、 掌握三段式差动变压器原理及工作情况。

2 、 掌握差动变压器残余电压的补偿方法。

3 、 掌握差动变压器位移测量的方法。

4 、 掌握差动变压器振动测量的方法。

## 二、所需单元和部件

差动变压器、测微头、低频振荡器、振动平台、音频振荡器、电桥、 差动放大器Ⅱ、移相器、相敏检波器、低通滤波器、示波器、电源。

## 三、实验步骤

1 、 静态性能测试

a)     调整音频振荡器激励信号峰峰值为 2V，频率为 4K。

b)    差动变压器是利用电磁感应中的互感现象，将被测位移量转化为线圈的互感变化。再利用测量电路将互感值转化为电压值进而实现位移量的测量。如图 1.1，1  是磁芯，2  是磁筒， 3 是骨架。三段开螺管式差动变压器结构， 它由初级线圈 N1 和两个结构与电气参数完全相同的次级线圈 N2a 、N2b 组成。线圈中心插入圆柱形铁芯。

图 1.1 差动变压器结构与原理图

c)     根据接线，组成一个测量线路。Li 为主线圈，L01、L02 为次线圈。转动螺旋测微头使测微头与振动平台吸合。用测微头调节振动平台位置，使示波器上观察到的差动变压器的输出端信号为最小（最好能记录当前螺旋测微器位置，后续实验都会以此为零点附近参照，读数方法：固定刻度+半刻度+0.01*可动刻度，单位毫米）。保存零点残余电压时的波形图，并用手动模式，cursor 光标模式进行读数测量，此电压为 V 残余 p-p=    24mV      。

波形图 1：

400Hz-10KHz    0-20Vpp

●         ●

频率调节     幅度调节

音频振荡器

180°        0°(Lv)

电感

示波器 . . CH1 CH2

200mV  2V   20V

电压表

*

*

+

U

Li

Lo1

Lo2

图 1.2  静态性能测试参考接线图

d)    再向上转动测微头 5mm，使振动平台产生向上的位移。开始记录数据。慢慢往下旋动测微头，使振动平台产生向下位移。每次位移量 0.5mm，用示波器读出差动变压器输出端的峰峰值，观察 CH2 和 CH1 的相位差是趋于同相还是反相，并读取电压表示数，在正向位移和反向位移的时候各保存一幅波形图。根据所得数据计算灵敏度 S。S=ΔV/ΔX（式中ΔV为 VO(p-p)的电压变化，ΔX 为相应振动平台的位移变化），作出 V-X 线。

Table 1  静态性能测试数据记录

| X (mm) | 5.0 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VO(p-p)/mV | 368 | 328 | 296 | 264 | 232 | 200 | 168 | 120 | 96.0 | 58.0 | 24.0 |
| 相位差 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 | 同相 |  |
| V 电压表/mV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X (mm) | 0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | -3.5 | -4.0 | -4.5 | -5.0 |
| VO(p-p)/mV | 24.0 | 60.0 | 96.0 | 128 | 164 | 200 | 236 | 264 | 304 | 336 | 368 |
| 相位差 |  | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 | 反相 |
| V 电压表/mV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

波形图 2：

波形图 3：

V-X 曲线及分析：

X=（5.0~0）mm

| VO(p-p)/mV | 400 350 300 250 200 150 100 50 0 | 位移和输出电压V-X特性曲线 |
| --- | --- | --- |
|  |  | y = 68.218x + 25.273 |
|  |  | 0 1 2 3 4 5 6 X (mm) |

灵敏度S =  = 68.218V/m

X=（0~-5.0）mm

| VO(p-p)/mV | 位移和输出电压V-X特性曲线 |
| --- | --- |
|  | 400 350 300 250 200 150 100 y = -68.945x + 25.851 |
| -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 X (mm) |  |

灵敏度S =  = −68.945V/m

e)     转动螺旋测微器，使得磁棒回到零点残余电压位置附近。

思考：

根据实验测得的数据，绘制出测微头上移和下移时传感器的电压特性曲线，分析产生非线性误差的原因。当差动变压器中磁棒的位置由上到下变化时，示波器观察到的波形相位会发生怎样的变化？

非线性误差原因：①测微头移动存在误差 ②示波器示数波动，测量存在误差 ③激励电压幅值和频率的波动会使激励磁场磁通发生变化，直接影响输出电势 ④通电后温度的变化引起线圈和导磁体磁导率变化 ⑤差动变压器制作不对称等因素引起的零点残余电压

差动变压器中磁棒的位置由上到下变化时，在 X=0mm 附近会呈现 180°的突变，由同相变为反相。

2 、 零点残余电压补偿

a)     差动变换器 II 调零

将差动变换器 II 的 Uin1 、Uin2、地短接，输出端 Uout 与电压表相连；开启电源；调节增益到最大位置（逆时针旋转到底），然后调整调零旋钮使电压表显示为零（mv 档位），关闭电源。

C0

4KHz

*

示波器 . . CH1 CH2

Lo1

音频振荡器

+

RW1

RW2

Li

R0

L*o2

图 1.3 零点残余电压补偿电路原理图

图 1.4   零点残余电压参考接线图

b)    根据图 1.3原理图，在图 1.4进行连线，并进行实际连线和测试。调整 W1 ，W2，使差动放大器输出电压最小。继续微微调整测微头，使差动放大器输出电压进一步减小。调整 W1 ，W2 ，使输出电压进一步减小，必要时重新调节测微头，尽量使输出电压最小。（判别差动变换器 2 输出电压最小的办法：微调 Rw1，输出波形反转；微调 Rw2，输出波形反转；微调螺旋测微器，输出波形反转）。保存零点残余电压时的波形图，并用手动模式，cursor 光标模式进行读数测量，记录此时差动变换器 2 输出电压为 V 零点 p-p =        50mV            。

波形图 4：

c)     V'残余 p-p=V 零点 p-p/K=    8.33mV     ，K 为差动放大器 II  的放大倍数（通过图 1.5进行计算）。与上面未经补偿的残余电压 V 残余 p-p 进行比较分析。

k    取Rw6  =  10kΩ , 则kmax  = 6。 V 零点 p-p=50.0mV ，V'残余 p-p=8.33mV

V'残余 p-p <V 残余 p-p=24mV

图 1.5 差动放大器 II 原理图

3 、 静态位移测试实验

a） 相敏检波器倍数调节为 1 倍

调节检波旋钮，使得放大倍数为 1 倍（DC 接-2V 参考电压，使得 Uout 和 Uin 的峰峰值相等）

b） 传感器连接支架高度，电桥模块 Rw1 、Rw2，差动变换器 II 模块 Gain 、Zero 均保持不变。

c） 根据图 1.6对图 1.7进行连线，CH1 接音频振荡器器 0°输出端，CH2 接相敏检波器 Uout输出端（在高频段进行电路参数调整）。用手按住振动平台（让传感器产生一个大位移），仔细调节移相器的旋钮，使示波器 CH2 波形为一个接近全波整流（比较精确地判断方法：相敏检波器 Uout 端口接电压表，电压表示数绝对值最大时移相旋钮即为需要调整的位置）。

Φ1 Φ2

4KHz

*

Lo1

AC

+

Uin

RW1

RW2

l

Li

Uout

*

地

Lo2

C0

音频振荡器

R0

图 1.6  差动变压器位移测试原理图

图 1.7  差动变压器位移测试连线图

d） 松开手，整流波形消失，变为一条接近零点的直线。

e） 再向上转动测微头 5mm，使振动平台产生向上的位移。开始记录 CH2 的平均值，以及电压表当前读数。慢慢往下旋动测微头，使振动平台产生向下位移。每次位移量 0.5mm。根据所得数据计算灵敏度 S ’，与前面静态性能测试得到的灵敏度 S 进行比较分析。

Table 2  静态位移测试数据记录

| X (mm) | 5.0 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vave（V） | 0.645 | 0.580 | 0.515 | 0.450 | 0.388 | 0.320 | 0.253 | 0.185 | 0.122 | 0.0530 | -0.0100 |
| V 电压表（V） | 1.673 | 1.510 | 1.352 | 1.184 | 1.022 | 0.847 | 0.674 | 0.498 | 0.330 | 0.155 | -0.017 |
| X (mm) | 0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | -3.5 | -4.0 | -4.5 | -5.0 |
| Vave（V） | -0.0100 | -0.0807 | -0.144 | -0.212 | -0.278 | -0.347 | -0.412 | -0.475 | -0.537 | -0.597 | -0.656 |
| V 电压表（V） | -0.017 | -0.198 | -0.370 | -0.543 | -0.714 | -0.892 | -1.056 | -1.222 | -1.384 | -1.541 | -1.697 |

X=（5.0~0）mm

| 位移和输出电压V-X特性曲线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vave/mV | 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 | y = 131.4x - 10.227 0 1 2 3 4 5 6 |
|  |  | X (mm) |

灵敏度S =  = 131.4V/m，大于前面静态性能测试得到的灵敏度 S

X=（0~-5.0）mm

位移和输出电压V-X特性曲线

0

0

-6                      -5                      -4                      -3                      -2

y = 129-1x - 16.509

-100

Vave/mV

-200

-300

-400

-500

-600

-700

X (mm)

灵敏度S =  = 129.71V/m，大于前面静态性能测试得到的灵敏度 S 的绝对值

4 、 动态性能测试实验

a)     移除螺旋测微器，低频振荡器拨杆拨到左边，调节低频振荡器的幅值和频率，使振动台振动较为明显。（幅值不宜过低，振动不明显；也不宜过高，会造成位移过大，不在线性区间或者撞击实验台）

示波器的 CH1 接音频振荡器输出口，CH2 接相敏检波器输出端。观察当前波形如何变化？

波形 2 不断振荡。

示波器的 CH1 接低频振荡器输出口，CH2 接低通滤波器输出端。观察当前波形如何变化？记录此时波形图：

波形 2 稳定，且与波形 1 接近反相。

低频振荡器的输出峰峰值：13.8V

b)    保持低频振荡器的幅度不变，改变振荡频率，记录 CH2 峰-峰电压值填入下表。（自振频率附近多记录一些数据，表格可以按需增加）

| f(Hz) | 5.556 | 5.814 | 5.882 | 5.952 | 6.024 | 6.061 | 6.135 | 6.173 | 6.250 | 6.410 | 6.994 | 7.246 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vp-p(V) | 0.456 | 0.568 | 0.632 | 0.704 | 0.808 | 0.900 | 1.02 | 1.28 | 1.50 | 2.32 | 1.04 | 0.640 |

c)     根据实验结果画出振动台 1 的 f-Vp-p 特性曲线，指出其自振频率的大致值。

f-Vp-p 特性曲线：

| f-Vp-p特性曲线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vp-p(V) | 2.5 2 1.5 1 0.5 0 |  |
| 0 2 4 6 8 f(Hz) |  |  |

自振频率的大致值为 6.41Hz。

# 2.  霍尔式传感器综合测试实验

## 一、实验目的

1 、 了解霍尔式传感器原理与应用。

2 、 了解交流激励霍尔片的特性。

3 、 了解霍尔式传感器在振动测量中的应用。

## 二、所需单元和部件

霍尔传感器、测微头、低频振荡器、振动平台、音频振荡器、电桥、差动放大器Ⅱ、移相器、相敏检波器、低通滤波器、示波器、电源。

## 三、实验步骤

1 、 霍尔式传感器直流激励时位移特性实验

根据霍尔效应，霍尔电势 UH = KHIB，当霍尔元件处在梯度磁场中运动时，它就可以进行位移测量。

a)     差动放大器 II 调零

将差动放大器的 Uin1 、Uin2、地短接，输出端与电压表相连；开启电源；调节增益到最大位置（逆时针旋转到底），然后调整调零旋钮使电压表显示为零（mv 档位），关闭电源。

b)    直流电压源设置

设置直流正电压+2V ，直流负电压-2V。（霍尔传感器的耐压值为 10V，请先调节直流或者交流电压激励，再接入霍尔传感器输入端，防止芯片烧坏）

c)     接线，调节螺旋测微头使霍尔片在蹄型磁钢中间位置（用眼睛判断），再调节平衡电桥的 RW1使电压表指示为零。

d)    旋转测微头向上 2.5mm，记数，再向下每转动 0.25mm 记下一个读数，将读数填入表格，并作出 V-X 曲线，计算不同线性范围时的灵敏度和非线性误差。

图 2.1  直流激励时霍尔传感器位移实验接线图

表 2-1 直流激励电压表读数

| X（mm） | -2.5 | -2.25 | -2 | -1.75 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V（mv） | 96.8 | 83.5 | 71.6 | 61.2 | 51.9 | 43.2 | 34.4 | 24.6 | 16.2 | 8.3 | 0.6 |
| X（mm） | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 |
| V（mv） | 0.6 | -8.0 | -15.3 | -24.2 | -32.5 | -40.8 | -50.6 | -60.0 | -69.3 | -79.5 | -90.0 |

X=（5.0~0）mm

位移和输出电压V-X特性曲线

V（ mv） 120 100 80 60 40 20 0 y = -37.771x - 2.4591 -3 -2 -2.5 0 -1.5 -1 -0.5 -20

X（ mm）

| V(mV) （真实值） | 96.8 | 83.5 | 71.6 | 61.2 | 51.9 | 43.2 | 34.4 | 24.6 | 16.2 | 8.3 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(mV) （拟合值） | 91.97 | 82.53 | 73.08 | 63.64 | 54.20 | 44.75 | 35.31 | 25.87 | 16.43 | 6.98 | -2.46 |
| 误差△ （mV) | -4.83 | -0.97 | 1.48 | 2.44 | 2.30 | 1.55 | 0.91 | 1.27 | 0.23 | -1.32 | -3.06 |

灵敏度S V/m

ΔVmax  = 4.83mV，非线性误差

X=（0~-5.0）mm

| 位移和输出电压V-X特性曲线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| V（ mv） | 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 | 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 y = -36.025x + 2.3409 |
|  |  | X（ mm） |

| V(mV) （真实值） | 0.6 | -8 | -15.3 | -24.2 | -32.5 | -40.8 | -50.6 | -60 | -69.3 | -79.5 | -90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(mV) （拟合值） | 2.34 | -6.67 | -15.67 | -24.68 | -33.68 | -42.69 | -51.70 | -60.70 | -69.71 | -78.72 | -87.72 |
| 误差△ （mV) | 1.74 | 1.33 | -0.37 | -0.48 | -1.18 | -1.89 | -1.10 | -0.70 | -0.41 | 0.78 | 2.28 |

灵敏度S V/m

ΔVmax  = 2.28mV，非线性误差

# 3.  实验感想：

通过本次实验，我掌握了三段式差动变压器原理及工作情况，掌握了差动变压器残余电压的补偿方法，掌握了差动变压器位移测量的方法，掌握了差动变压器振动测量的方法。对差动变压器和霍尔式传感器有了更深入的认识，学会了补偿残余电压，了解了这两种电子元器件测量振动的方法。了解了霍尔式传感器原理与应用，了解了交流激励霍尔片的特性，了解了霍尔式传感器在振动测量中的应用。通过实验我也逐渐熟悉理论知识以及示波器等器材的操作方法，最终顺利完成了实验。